第三部分 采购需求

一、采购内容及数量

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共振柱 | 1套 | 470000 |  |

# 二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 支付方式 | ▲一、履约保证金支付 合同签订后，乙方5个工作日内支付中标金额的1%或保函作为履约保证金，履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，甲方按程序在7个工作日内无息退还或退还保函。 ▲二、合同金额结算及支付方式： 合同签订后，乙方完成全部供货及安装、调试并通过甲方验收，甲方入库报销后15个工作日内，甲方向乙方支付合同价全款。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 所有产品质保期自验收之日起1年，在此质保期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修、维护或升级。 |
| 交付时间 | ▲2023年10月20日前交付调试完毕。 |
| 交付地点 | 温州理工学院指定地点。 |
| 服务标准 | 1.质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由供应商免费予以技术服务和维护，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。 2.项目验收合格之日起，质保期内所有产品及其附属品提供质保服务。质保期内提供免费服务和软件版本的维护、升级等服务（包括远程技术服务和现场技术服务）。如出现系统漏洞的，需免费修复直到恢复正常软件功能及服务为止。质保期满后，维保服务内容及服务费由双方另行协商。 |
| 服务效率 | 供应商提供24小时售后服务，合同出现故障后，供应商接到采购人通知应在不超过1小时内做出响应，若电话无法解决的，于24小时内到达现场实施维修，提供不间断的服务直到修复为止。 |
| 验收标准 | 1.验收参照《温州市政府采购履约验收办法》实施。 2.供应商应于响应文件中提供产品的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。 3.验收费用5000元由成交供应商支付。 |
| 其他 | 1.培训： 1.1 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。 1.2 供应商应提供相应的培训计划。 1.3 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。 2.技术支持： 成交供应商应及时免费提供合同产品软件的升级，免费提供合同产品新功能和应用的资料。 3.安装调试（若需要安装调试）： 3.1 安装地点：采购人指定地点。 3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。 3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 3.4 成交供应商免费提供合同产品的安装服务。 3.5 成交供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

- 技术要求

| 序号 | 名 称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共振柱测试系统主机（含压力室）（核心产品） | ▲1、试样尺寸：Φ39.1mm×80mm和Φ50mm×100mm。 2、标准压力室可承受1Mpa气体围压。 3、振动形式：电磁激励。 4、稀土磁铁与电磁线圈无接触配合。 5、内置双高精度加速度传感器及电荷放大器，可同时进行扭剪和弯曲振动。 ▲6、振动类型：扭剪振动、弯曲振动、纵向振动。 ★7、振动频率: 0~2000.0Hz。 ▲8、应变范围：10-6~10-4 ▲9、轴向激振力：10N~100N（可调）。 ▲10、围压：0~1.0 MPa，（高精度调压阀和控制压力），精密压力表和压力传感器双重测量。 11、配备平衡式高速响应高精度加速度传感器。 | 1 | 套 |
| 2 | 功率放大器 | 功放不低于500W(25V20A)。 具有输出电压、电流指示和监测端孔，输出信号削波指示。 可调节的5A-18A输出电流限制功能，输出晶体管过热保护、输出晶体管失效指示。 可选择输出相位00或1800高阻、低阻两种工作方式作为振动试验和测试的大功率激振源。 | 1 | 套 |
| 3 | ★数据采集控制器 | 1、数据控制及采集要求：不小于100000点/秒。 2、PCI Express，16路AI（16位，500 kS/s），2路AO（900 kS/s），24路DIO多功能I/O设备提供模拟I/O、数字I/O和四个32位计数器/定时器，用于PWM、编码器、频率、事件计数等。 | 1 | 套 |
| 4 | 工控机及试验软件 | 1、AIMB-H110/15-6500/8G/500G／2G 独立显卡。 2、软件具有以下功能： （1）自动化控制振动试验过程。 （2）自动采集传感器数据。 （3）自动根据试验数据直接算出应变、模量和阻尼。 （4）试验完成后自动分析试验结果数据，拟合试验曲线，生成试验报告。 | 1 | 套 |
| 5 | ★弯曲元系统 | 1、可进行弯曲元试验：探头发射接收激振频率：5kHz - 25kHz。 2、波形数据采样频率：不小于1GSa/s，同时采集源信号和接收信号。 3、单独的P波探头：1对，单独的S波探头：1对。 4、既可以进行P波测试，也可以进行S波测试，一键自动完成弯曲元测试。 | 1 | 套 |
| 6 | ★温度控制系统 | 具有温度控制试验功能：试验温度：-20℃~ +90℃，最大允差±0.5℃，冷却水循环装置：不低于1600W。 有效容积：不低于24L。 循环泵最大压力：1bar。 循环泵最大流量：16～18L／min。 内胆尺寸（mm）：不低于390W×335D×190H。 | 1 | 套 |
| 7 | 高清激光打印机 | 打印分辨率：不低于600dpi×600dpi。 预热时间：≤10秒。 电源要求：220-240V 。 内存（标准）：2MB。 接口：USB2.0高速。 支持操作系统：Windows2000/XP/Vista/Win7/Server2003/Server2008/Server2008R2/MacOSX/Linux。 能效等级：3级/0.78kw.h。 | 1 | 套 |
| 8 | 辅具 | Φ39.1和Φ50标定杆各3套，试样座各1套；压力室罩起吊机构1套；削土器Φ39.1、Φ50各1套；Φ39.1、Φ50试样制备各1套 | 1 | 批 |

四、其他

1.标“★”的条款为重要条款。标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效响应文件。除此之外其余的指标、服务要求以及合同条款可在磋商现场，根据磋商小组与供应商的磋商进行变动。

2.除磋商文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加磋商报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。