文成县政府(分散)采购

招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJYC2023139（GK）

招标项目：疾控实验室设备

招标方式：公 开 招 标

采购人：文成县卫生健康局

采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司

二0二三年

目录

第一部分 投标邀请书	3

第二部分 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、说明	10

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、投标文件的递交	18

五、开标和评标	19

六、授予合同	23

七、可中止电子交易活动的情形	24

第三部分 拟签订的合同文本	25

第四部分 附件	32

第五部分 采购需求	60

第六部分 评标原则及方法	77

一. 总  则	77

二.评标组织	77

三.评标程序	77

四.评标办法	77

注：标“▲且加下划线”为投标的实质性要求和条件，必须作出实质性响应，否则投标无效。加粗部分为着重提醒各投标人注意。各投标人必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

# 第一部分 投标邀请书

项目概况

疾控实验室设备招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于 2023年08月31日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJYC2023139（GK）

项目名称：疾控实验室设备

预算金额（元）：3950000

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称: 疾控实验室设备 
    数量: 1  
    预算金额（元）: 3950000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
    备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年08月31日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）（公告规定的招标文件获取方式为依法获取招标文件的方式，未按照公告规定的方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑、投诉。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年08月31日 14:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年08月31日 14:00

开标地点（网址）：浙江乐诚工程咨询有限公司评审室（温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03）（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：文成县卫生健康局

地    址：文成县大峃镇华侨新村35幢8号

传    真：

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：0577-67830212

质疑联系人：雷女士

质疑联系方式：0577-67810213

2.采购代理机构信息

名    称：浙江乐诚工程咨询有限公司

地    址：温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03

传    真：

项目联系人（询问）：王纪凤/陈素芳

项目联系方式（询问）：0577-86077700/18357703076

质疑联系人：钱学丰

质疑联系方式：15805779720

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：文成县财政局政府采购监管科

地    址：文成县财政局大峃镇伯温路

传    真：0577-67833147

联 系 人：王李快

监督投诉电话：0577-67860159

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

文成县卫生健康局

浙江乐诚工程咨询有限公司

2023年08月10日

# 第二部分 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 文成县卫生健康局 |
| 2 | 采购代理机构 | 浙江乐诚工程咨询有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 项目名称：疾控实验室设备 项目编号：ZJYC2023139（GK） |
| 4 | 预算金额及资金来源 | ▲预算金额：3950000元。报价超过预算金额的投标无效。 采购资金来源：财政拨款。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第一部分 投标邀请书 |
| 6 | 投标报价 | 1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格； 2.采用含税人民币报价，允许进口设备的如所投产品为进口产品则不做免税。 |
| 7 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 8 | 投标人资格要求 | 详见投标邀请书 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 接受，但必须满足以下条件： 1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。 2.以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 3.投标人以联合体形式参加采购活动的，联合体各方中至少应有一方符合招标文件规定的特定资质条件。如由同一专业的供应商组成的联合体的，评审时应以资质最低的一方为依据。 4.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5.联合体各方指定其中一家企业为牵头人，由牵头人之法定代表人或其委托代理人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务。 6.以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。 7.投标文件中需要签章或签字的内容（资格文件等其他另有要求的除外）可只需加盖联合体牵头人有效公章及联合体牵头人授权代表（或其法定代表人）签字或盖章。 |
| 10 | 踏勘现场 | 不需要 |
| 11 | 投标预备会 | 不召开 |
| 12 | 分包和转包 | 1.本项目不允许转包 2.分包 2.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 2.2当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 2.3依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 13 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评审小组判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评审小组有权做投标无效处理，详见评标办法。 |
| 14 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止时间之日起90天。 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 投标文件形式、制作及组成 | 本项目实行网上电子投标。 投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件二类： （1）电子投标文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）1份。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（如有）：与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的备份投标文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱2812799762@qq.com，递交1份，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由投标人自行承担。 投标文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 注：中标人在领取中标通知书时按采购人要求提供全套纸质投标文件贰份。 |
| 17 | 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理： 若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。 |
| 18 | 评审小组的组建 | 评审小组成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。 |
| 19 | 评审地点 | 浙江乐诚工程咨询有限公司评审室（温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03） |
| 20 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为：气相色谱三重四极杆质谱联用仪。 |
| 21 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 22 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 1.采购标的： 标项1：气相色谱三重四极杆质谱联用仪、超纯水机、旋转蒸发仪、大肠菌群检测系统、烘箱、均质器、超低温冰箱、微生物质谱检测系统、全自动洗瓶机、全自动高锰酸盐指数分析仪、显微镜、振荡器、电子天平、低速离心机、高速离心机。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 23 | 是否允许采购进口产品 | ☐本项目不允许采购进口产品。 þ本项目部分允许进口，可以就气相色谱三重四极杆质谱联用仪；超纯水机；旋转蒸发仪；大肠菌群检测系统；烘箱；均质器采购进口产品。 |
| 24 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第六部分 评标原则及方法。 |
| 25 | 中标公告及中标通知书 | 评标结束后中标公告发布于浙江政府采购网，并向中标人发出中标通知书。 |
| 26 | 合同签订 | 中标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 |
| 27 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。 |
| 28 | 其他 | - 公开招标公告属于本招标文件的一部分 - 电子评标注意事项： 2.1投标人必须先在政府采购云平台进行登记注册，相关事宜请参照（《供应商网上注册操作指南》“浙江政府采购网首页-办事指南-注册-供应商注册申请”），登录政府采购云平台后台依法进行网上自主下载。 2.2本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 2.3投标人应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。【（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）申领操作流程”】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。《CA驱动和申领流程》在浙江政府采购网下载专区查看。 2.4投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（电子交易客户端在浙江政府采购网下载专区查看。 2.5投标人可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。 3.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 4.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 5.在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 6.投标人未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由投标人自行负责。 7.投标截止时间同提交投标文件截止时间。 |

## 一、说明

1.本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

2.定义

2.1“采购人”系指文成县卫生健康局；

2.2“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江乐诚工程咨询有限公司；

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

2.4“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

2.5“电子加密投标文件”系指通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs），“备份投标文件”系指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（文件扩展名为.bfbs）；

2.6“电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.7招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

2.8“▲且加下划线”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。投标人须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人授权委托书，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2采购代理服务费：

▲采购代理服务费系根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文（货物类）的规定按标准收取，不足5000元的按5000元收取。由中标人在领取中标通知书时支付。

采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

采购代理服务费汇入账户：

户  名：浙江乐诚工程咨询有限公司

账  号：33050161982700000693

开户行：建设银行杭州之江支行

关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构王女士（0577-86077700）。

招标代理服务收费标准

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：本次招标为货物招标，招标代理服务收费按货物类的差额定率累进法计算。

例：某货物招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（300－100）万元×1.1%＝2.2万元

合计收费=1.5+2.2＝3.7（万元）

5.信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

5.1.信用信息查询的截止时点为从本项目投标截止日往前追溯三年。

5.2.查询渠道：“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）”。

5.3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人或监督人员将查询网页打印与其他招标文件一并保存。

5.4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为投标无效被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

联合体信用信息查询：联合体以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.特别说明：

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.采购项目需要落实的政府采购政策

7.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

7.2 支持绿色发展

7.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

政府强制采购的节能产品清单如下：

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101 计算 机设备 | ★A02010104 台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》(GB 28380) |
|  |  | ★A02010105 便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》(GB 28380) |
|  |  | ★A02010107 平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效 等级》(GB 28380) |
| 2 | A020106 输入 输出设备 | A02010601 打印设备 | ★ A0201060102 激 光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》(GB 21521) |
|  |  |  | ★ A0201060104 针 式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》(GB 21521) |
|  |  | A02010604 显示设备 | ★ A0201060401 液 晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能 效等级》(GB 21520) |
| 6 | A020523 制冷 空调设备 | ★A02052301 制冷压 缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等 级》(GB 19577) ，《低环境温度 空气源热泵 (冷水) 机组能效限定 值及能效等级》(GB 37480) |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水 (地) 源热泵机组能效限定值 及能效等级》(GB 30721) |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》(GB 29540) |
|  |  | ★A02052305 空调机 组 | 多联式空调(热泵)机组(制冷 量>14000W) | 《多联式空调 (热泵) 机组能效限 定值及能源效率等级》(GB 21454) |
|  |  |  | 单 元 式 空 气 调 节 机 (制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》(GB 19576) 《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》(GB 37479) |
|  |  | ★A02052309 专用制 冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》(GB 19576) |
| 9 | ★A020609 镇 流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》(GB 17896) |
| 10 | A020618 生活 用电器 | ★A0206180203 空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 ( GB 21455-2013) ，待 2019 年修订发 布后，按《房间空气调节器能效限 定值及能效等级》(GB21455-2019) 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调 (热泵) 机 组 ( 制 冷 量 ≤ 14000W) | 《多联式空调 (热泵) 机组能效限 定值及能源效率等级》(GB 21454) |
|  |  |  | 单 元 式 空 气 调 节 机 (制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》(GB 19576)《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》(GB 37479) |
|  |  | A02061808 热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》(GB 21519) |
| 11 | A020619 照明 设备 | ★普通照 明用双端 荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》(GB 19043) |
| 12 | ★A020910 电 视设备 | A02091001 普通电视 设备 (电视机) |  | 《平板电视能效限定值及能效等 级》(GB 24850) |
| 13 | ★A020911 视 频设备 | A02091107 视频监控 设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB 24850) ， 以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520) |
| 15 | ★A060805 便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 (GB 25502) |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》(GB 30717) |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》(GB 28377) |
| 16 | ★A060806 水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》(GB 25501) |

注：

- 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

- 以“★”标注的为政府强制采购产品。

7.2.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

7.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

7.3支持中小企业发展

7.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

7.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

7.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

7.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

7.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

7.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.4支持创新发展

7.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

7.4.2贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

7.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

## 二、招标文件

1.招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

2.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系方式；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖电子签章。

2.3提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

3.投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑或投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.澄清或修改

4.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标文件提交截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

1.投标文件的形式

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

1.1电子投标文件，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（文件扩展名为.jmbs）。

1.2以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的备份投标文件(文件扩展名为.bfbs)，投标文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱2812799762@qq.com，递交1份，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由投标人自行承担。

1.3 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

2.投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。▲投标人没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

3.▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

4.投标文件的构成：

投标文件由“报价文件”、“资格文件”和“商务和技术文件”三部分组成，以下的“附件”，指的是第四部分 附件中的表格，其中电子投标文件中所须加盖电子签章部分均采用CA签章。

（1）报价文件

1）开标一览表；（见附件1）

2）投标报价明细表；（见附件2）

3）中小企业声明函（货物）；（见附件3）

4）投标报价部分其他内容（如有，格式自拟）。

（2）资格文件：（见附件4）

1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）（见附件4-1）（如为联合体投标，则联合体各方均须提供）

2）关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函（见附件4-2）（如为联合体投标，则联合体各方均须提供，并各自加盖公章）

3）联合体投标协议书（见附件4-3）(以联合体形式投标的提供联合投标协议，项目不接受联合体投标或投标人不以联合体形式投标的则不需要提供）

4）分包意向协议（见附件4-4）(中标后以分包方式履行合同的提供分包意向协议，采购人不同意分包或中标后不以分包方式履行合同的则不需要提供）

（3）商务和技术文件

1）评分索引表（见附件5）

2）法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书；（见附6）

3）投标函（见附件7）

4）投标声明书（见附件8）

5）投标人基本情况表（见附件9）

6）节能、环保产品证明材料（如有）（见附件10）；

7）投标人同类项目业绩一览表（如有）（见附件11）；

8）采购需求偏离表（见附件12）；

9）货物配置清单（见附件13）；

10）常用材料、零配件及备品备件报价清单（见附件14）；

11）承诺书（见附件15）；

12）投标产品技术支持材料（见附件16）；

13）政府采购活动现场确认声明书（见附件17）；

14）质保期外年维保报价（见附件18）

15）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上内容按照招标文件第四部分附件所附格式填写，相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。没有提供格式的，投标人根据实际情况自行编制。

投标人可在招标文件中对服务的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在采购需求偏离表中作出详细说明。

5.投标文件格式

5.1投标文件须包括本须知第4条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

5.2投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

6.投标文件编制要求

6.1投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

7.投标报价

7.1 投标总报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人所有的货物价款，即货物及其附件的采购、制造、税金、安装费、检验费、质保期内维修保护费、售后服务费、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

7.2投标人须按第四部分附件的开标一览表（统一格式）、投标报价明细表（统一格式）的内容填写，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

7.3报价货币为人民币。

▲7.4采购人不接受任何选择报价，本次投标每项货物只允许一个报价。

7.5最低报价不能作为中标的保证。

8.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

9.投标有效期

9.1自提交投标文件的截止之日起90天内投标应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

9.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

10.投标文件的签署和规定

10.1投标人应按照招标文件和政府采购云平台的要求，根据投标文件的组成规定的内容及顺序通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。其中资格文件、商务和技术文件中不得出现投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

10.2投标文件须由投标人在规定位置加盖公章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

10.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签字并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

10.4投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

## 四、投标文件的递交

1.电子投标文件的加密、递交

投标人于投标文件提交截止时间前按照电子投标要求将加密电子投标文件上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将被政府采购云平台拒收。

2.备份投标文件的加密、递交（如有）

为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标人投标无效，投标人在政府采购云平台完成加密电子投标文件的上传后投标文件提交截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件按“投标人须知前附表”要求加密、递交。

本项目由采购代理机构做好“介质存储的数据电文形式的备份投标文件”的签收工作后，与投标资料一并归档。投标人授权代表不参加现场开标活动，由相关人员进行现场监督。采购代理机构将记录所有投标文件的开封过程的有关内容，并由相关人员签字确认。

▲投标人递交的介质存储的数据电文形式的备份投标文件时，如出现下列情况之一的，视为无效备份投标文件：

（1）超过投标文件提交截止时间送达的；

（2）未在政采云平台获取招标文件的。

3.投标文件的修改、撤回和撤销

3.1投标人应当在投标文件提交截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

3.2在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

3.3在投标(响应）截止时间起至投标（响应）有效期届满，投标人投标（响应）文件不可撤销。

3.4投标人撤销（撤回）投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他投标人利益，否则，投标人撤销（撤回）投标无效。

## 五、开标和评标

1.评审小组

采购人依法组建评审小组。评审小组的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.评标过程的保密性

▲2.1开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标

本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

3.1开标准备

3.1.1制订开标、评审工作的组织方案，落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况。采用电子评审方式的，验证电子评审系统是否正常运行。

3.1.2通知或邀请相关单位和人员出席开标、评审活动（按规定由相关监管部门或其授权机构随机抽取、通知的政府采购评审专家除外）。

3.1.3准备政府采购项目的相关文件资料，如项目政府采购预算确认书（计划）、专家抽取有关凭证、项目书面说明、招标文件、补充文件及质疑答复情况、现场工作所需的相关登记表单、评审工作底稿等。

3.1.4其他应准备的事项。

3.2采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，具体按以下程序进行：

3.2.1开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

3.2.2解密

投标文件提交截止时间止采购代理机构向各投标人发出电子投标文件开始解密通知，由投标人在政采云平台规定时间（不少于30分钟）内自行进行投标文件解密（投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在政采云平台规定时间内通过制作电子投标文件的CA锁用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行解密。）。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有以下情形的，按以下情况处理：

投标人在政采云规定时间内无法解密或解密失败的，如已按规定递交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件的，采购代理机构将按照投标人自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江乐诚工程咨询有限公司电子邮箱（2812799762@qq.com）的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，并以介质存储的数据电文形式的备份投标文件按政府采购云平台操作规范上传至政府采购云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通，联系方式为获取招标文件时留的联系方式，无法保持联系方式畅通的一切后果由投标人自行承担，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

投标人不足3家的，不得开标。

3.2.3投标文件解密结束，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》，格式详见附件。

3.2.4采购代理机构对资格进行审查。

3.2.5评审小组对商务技术文件进行评审。

3.2.6评审小组对报价情况进行评审。

3.2.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

4.评标

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

4.1开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

4.2核验出席评审活动现场的评审小组各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

4.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审小组应当回避情形；组织推选评审小组组长。

4.4宣布获取本项目采购的投标人名单，宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4.5根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审小组提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。评审小组要求投标人澄清、说明或者补正，须通过政采云平台要求澄清、说明或者补正。

4.6评审小组组长组织评审小组独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

做好评审现场相关记录，做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

4.7评审结束后，采购代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

5.投标无效的情形

▲5.1有下列情形之一的，将不予受理投标文件：

（1）逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的；

（2）仅递交备份电子投标文件的；

（3）投标文件只有商务技术文件或者商务技术文件与报价文件部分上传在一份文档中的；

（4）电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的视为投标无效。

▲5.2在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）资格审查材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）“资格文件”未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）经查询存在不良信用记录的。

▲5.3在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）“资格文件”或“商务和技术文件”未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未提供合法、有效法定代表人授权委托书；法定代表人或委托授权代表与投标文件所附身份证明不符；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）明显不符合招标文件实质性要求或者与招标文件中标“▲且加下划线”的内容发生实质性偏离的；

（5）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（6）未提供或未如实提供货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（7）投标有效期不能满足招标文件要求的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）在“资格文件”或“商务和技术文件”中出现投标报价的；

（11）法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形的。

▲5.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标无效：

（1）报价文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（5）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（6）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

▲5.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效，由采购人或采购代理机构上报政府采购监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

6.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.5对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准

6.6客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件“7.投标文件的澄清”规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价，评审小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据上述第6条规定，凡属于评审小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评审小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评审小组可以对其作出投标无效处理。

▲7.3经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

8.评标原则和评标办法

8.1评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审小组应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

8.2评标中因评审小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评审小组组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评审小组成员所作出的评标意见无效。

8.3评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.4评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六部分“评标原则及方法”。

8.5评标过程中遇到特殊情况，由评审小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

8.6《中华人民共和国政府采购法》第三十六条在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

8.6.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

8.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.6.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

8.6.4因重大变故，采购任务取消的。

9.确定中标候选人

9.1本次招标由评审小组确定中标候选人（招标文件另有规定的除外）。

9.2本项目评标结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐不少于2名中标候选人，并编写评审报告。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

9.3排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人，也可重新组织采购。

9.4采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

9.5采购代理机构对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

10.定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

10.1.采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按照排序由高到低的原则确定中标人，也可以书面授权评审小组直接确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的投标人为中标人。在采购结果确认环节，中标候选人撤销文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。

10.2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

## 六、授予合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。

3.投标人在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，投标人承担赔偿责任；中标供应商放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付采购代理服务费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

4.采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。采购过程（采购文件）中应明确以下要求：

4.1不得明示或暗示供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

4.2供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺；不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；

4.3合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中（采购文件中明确）；

4.4不得将供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务作为中标（成交）条件或者合同签订条件；

4.5合同签订后，不得接受供应商无效承诺的赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

4.6合同签订后，不得向供应商索要赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务；

4.7履约验收环节，不得因供应商提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务减免供应商违约责任。

## 七、可中止电子交易活动的情形

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

# 第三部分 拟签订的合同文本

（本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

项目编号：

甲方：

乙方：

______年_______月_______日在        的_______项目采购中，甲方接受乙方对本次设备的投标，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

## 1、采购设备内容及价格（详细清单可附后）单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写）元整小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

2、本合同总价为乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方所有的货物价款，即货物的采购、材料、尺寸量丈费用、不合体修改费用、供货、设备安装、税金、运输、装卸、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务等全部费用，实行固定费用总包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

- 3、标准

- 3.1本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

- 3.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 4、专利权

- 乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

## 5、设备、材料供应

本合同范围所需的设备均由乙方提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

## 6、产品包装

6.1除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防霉、防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点、以及露天存放问题。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物破损和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

- 7、装运标记

- 根据货物的特点和运输的不同要求，乙方还应清楚地标注“小心轻放”、“防潮”、“此端向上”、“请勿倒置”“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

- 8、交货方式：

- 8.1现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方指定的现场并落地安装就位。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场安装完毕的日期为交货日期。

8.2在现场交货条件下，乙方在货物发运前15天，将要发运货物的名称、规格、数量、尺寸、重量和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，通知甲方。

- 8.3如因乙方延误将上述内容通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

8.4交付使用时间：_____________，交货地点：甲方指定地点。

9、履约检查和问题反馈

9.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

9.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 10、技术文件和保密义务

10.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

10.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

10.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 11、质量保证

- 11.1乙方所提供的货物应保证是企业原厂生产的，而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和尺寸要求。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

- 11.2根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的面料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。乙方在收到通知后，应在规定期限内，更换有缺陷的或不符合要求的规格和尺寸，同时相应延长质量保证期。

- 11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

- 11.4本合同项下所有产品应提供自货物验收合格并交付使用后    年的现场免费质保期，如厂商本身承诺的产品质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。在质量保证期内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

- 12、履约保证金及支付方式

- 12.1履约保证金

乙方  是   （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

12.1.1履约保证金的比例为合同金额的 1  %；

12.1.2履约保证金支付方式 合同签订后5个工作日内，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 ；

12.1.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

12.1.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起  7  个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

12.2资金支付

- 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价40%的预付款，甲方在项目验收合格后向乙方支付合同尾款。

- 注：在合同签订时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计（预付款保函同步调整）。甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

## 13、双方责任

13.1甲方

（1） 按合同规定向乙方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

13.2 乙方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

## 14、违约责任

14.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）    %计算，最高限额为本合同总价的 5  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

14.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）      %计算，最高限额为本合同总价的  5  %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

14.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

14.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

14.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

14.6任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

14.7如产品质量未达到投标承诺技术要求的；甲方将退货处理，乙方退回所有价款并承担合同总金额的5%作为违约金。

14.8其他违约责任     。

15、延迟交货

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

16、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

17、合同中止、终止

17.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

17.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

18、验收标准

18.1乙方合同货物送达甲方指定地点并在安装调试完毕之日起15日内，由甲方负责实施验收；

18.2验收依据：

18.2.1合同、招标文件、投标文件；

18.2.2乙方提供的技术规格、经甲方认可的合同货物的有效检验文件；

18.2.3乙方投标文件中提供的经甲方认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

18.3乙方应派员在所供货物到甲方处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，乙方负责妥善处理直至甲方满意，由此产生的费用由乙方承担。

18.4验收合格的条件：

18.4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；

18.4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到甲方的认可；

18.4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；

18.4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；

18.4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受；

18.5以上验收费用产生的费用由乙方承担。

19、通知和送达

19.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

19.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 20、不可抗力

- 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

## 21、税费

根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切费用由甲方承担。

根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由乙方承担。

## 22、转让和分包及产品不可替代

22.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

22.2产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

- 23、争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向甲方所在地人民法院申请诉讼。

## 24、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 25、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同主要条款

(2) 成交通知书

(3) 乙方投标文件

(4) 甲方招标文件

(5) 合同补充条款或说明（如有的话）

(6) 履约保证金

(7) 承诺书（含询标记录和优惠条件）

- 26、合同生效及其他：

26.1本合同一式伍份，甲方贰份、乙方贰份、采购代理机构壹份。

26.2合同经甲方、乙方双方签字盖章后生效。

26.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 地址： | 地址： |
| 纳税人名称： | 纳税人名称： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户行： | 开户行： |
| 账号： | 账号： |
| 合同签订日期： 年 月 日 |  |

# 附件

供货清单：                                              金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（大写） 小写：￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术参数：

# 第四部分 附件

一、报价文件部分格式

投标报价文件封面格式：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年     月     日

附件1

开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

单位：人民币（元）

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  |  |  | 大写： 小写： |  |

备注：

1.投标总报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人所有的货物价款，即括货物及其货物及其附件的采购、制造、税金、安装费、检验费、质保期内维修保护费、售后服务费、采购代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用，实行固定费用总包干，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

2.此栏内投标报价应与“投标报价明细表”中投标总价相一致。

3.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件2

投标报价明细表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（与开标一览表一致）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- “报价明细表”内“投标总价”应与附件1“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

- 如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。此表投标人可根据实际需求自行编制。

- ▲不提供报价明细表将视为没有明确响应招标文件。

- 在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各投标人认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

- 投标人不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。投标人在项目评审前准备好报价核算、报价明细、报价说明等材料，以备评审专家核查。如投标人报价低于项目预算50%的，必须在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件3

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加文成县卫生健康局（单位名称）的     （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（联合体协议中的中小企业提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造；签订分包意向协议的中小企业提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）       、从业人员       人，营业收 入为    万元，资产总额为  	万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业、制造商为   （企业名称），从业人员       人，营业收入为         	万元，资产总额为  	    万元，属于       （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（无上一年度数据的新成立企业需提供相关证明材料）

2.“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分供应商须知前附表中“所属行业及标的名称”填写，不得缺漏；中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；

3.供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.中标、成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

5.供应商为联合体形式的，企业名称填写所有联合体成员名称，盖章可只需联合体牵头方盖章。

监狱企业资格证明材料

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日        期：

注：投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。中标、中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

二、资格文件部分封面格式

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年  月  日

附件4

资格文件

附件4-1

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（五选一）

（如为联合体投标，则联合体各方均须提供）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

附件4-2

关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

（如为联合体投标，则联合体各方均须提供，并各自加盖公章）

致：文成县卫生健康局、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我单位就            （项目名称）           （项目编号）项目承诺具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；

（六）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

（七）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由相关部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：▲本承诺函必须提供。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件4-3

  - 联合体投标协议书

（以联合体形式投标的提供联合投标协议，项目不接受联合体投标或投标人不以联合体形式投标的则不需要提供）

_______（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加_______（项目名称）_______（项目编号）的政府采购活动。

现就有关联合投标事宜订立协议如下：

- （牵头人全称）              为联合体的牵头人，

（联合体其他成员全称）         为联合体的成员方；

......

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）由牵头人代表本联合体与采购人联系，负责协调工作。

（2）投标工作由联合体中的牵头人负责，由各方组成的投标小组具体实施；联合体中的牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，联合体中的牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员的真实意愿。

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头人和成员共同与采购人签订采购合同，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体牵头人代表联合体成员接收采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括合同款支付）均由联合体牵头人负责；

c．联合体各方承担的工作和义务详细安排如下：

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

（5）投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关合同占比按各自承担的工作量分摊，具体说明如下：

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________（牵头人全称）            合同占比：_______%

（联合体其他成员全称）    合同占比：_______%

......

3、有关本次联合投标的其他事宜：

（1）联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

4、本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a 所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头人应将该协议书原件送交采购人。

5、如中标，本项目的采购代理服务费由联合体牵头人缴纳，合同款支付至合同约定的牵头人账号。

单位名称（盖章）：                                   单位名称（盖章）：

地址：                                               地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系方式：                                           联系方式：

协议签订时间：                                       协议签订时间：

附件4-4

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的提供分包意向协议，采购人不同意分包或中标后不以分包方式履行合同的则不需要提供）

（投标人名称）若成为     （项目名称）（项目编号：   ）的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称）具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式：

三、质量：

四、价款或者报酬：

五、违约责任：

六、争议解决的办法：

七、其他：

（某分包供应商名称）的合同份额占到合同总金额     %以上。

投标人全称(电子签章)：

分包供应商名称（公章）：

日期：     年   月   日

三、商务和技术文件部分封面格式

商务和技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（电子签章）：

投标人地址：

年  月  日

商务和技术文件

附件5

商务和技术文件投标文件

评分索引表

为了方便专家评审投标文件，针对招标文件评分细则要求，投标人应制作标书索引，置于投标文件首页，格式如下：

| 序号 | 评分内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| ... |  |  |

备注：一.“评分内容”对应“第六部分”评标原则及方法。

二.评标内容自行添加。本表可扩展。

三.各投标人在投标文件最前页根据本评标细则制作评分索引表，清楚标注响应内容及证明材料的所在页码。

附件6

法定代表人资格证明书

致：文成县卫生健康局、浙江乐诚工程咨询有限公司：

（姓名、性别、年龄）在我单位任                      （职务名称）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号：（身份证复印附后）

法定代表人电话：

投标人全称（电子签章）

日 期：   年  月  日

法人代表身份证复印件粘贴：

说明：投标人的法定代表人参加投标，须在投标文件中提供法定代表人资格证明书；投标人的法定代表人委托授权代表参加投标，须在投标文件中提供法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

致：文成县卫生健康局、浙江乐诚工程咨询有限公司：

我          （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）（身份证号：         ）以我方的名义参加文成县卫生健康局（采购项目                ）项目（项目编号：             ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                              法定代表人签字或签章：

职务：                               职务：

被授权人身份证号码：

被授权人手机号码：

供应商名称（CA电子公章）：

年    月    日

被授权人身份证：

复印件粘贴处

法定代表人授权书

联合投标授权委托书（联合体投标须提供）

本授权委托书声明：

根据          与            签订的《联合协议》的内容，联合体牵头人            的法定代表人           现授权（ _________（姓名），身份证号码：_________________________，手机号码：              ）为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字或签章）：

授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

附件7

投 标 函

致：文成县卫生健康局、浙江乐诚工程咨询有限公司

根据贵方为文成县卫生健康局                    项目（项目编号：         　　）的投标邀请，我方       　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理本次项目中的一切投标相关事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自提交投标文件的截止之日起 90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）如中标，我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件8

投标声明书

致：文成县卫生健康局、浙江乐诚工程咨询有限公司：

（投标人名称）             　　系中华人民共和国合法企业，经营地址                   　。

我（姓名）         　　系（投标人名称）         　　的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的         　　项目（项目编号：         　　）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

3.我方在参加政府采购活动前3年内：         　　（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未按要求填写）因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，且期限未满的情形；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件9

投标人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

说明：所有投标人都须填写此表。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件10

节能、环保产品证明材料（如有）

说明：

1、根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的（详见：关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201903/t20190330_11833800.htm和关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm），投标人提供投标产品经国家确定的认证机构（市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/bwfile/201904/t20190403_11853998.htm）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书”；

▲注：采购需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，并按上款要求提供节能产品认证证书，否则其投标无效。

2、评审小组成员审查此项只根据投标文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据。

附表

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 产品所在节能产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止日期 | 产品所在环境标志产品政府采购品目清单品目序号 | 认证机构 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：节能产品、环境标志产品认证证书附后

附件11

投标人同类项目业绩一览表（如有）

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：证明材料附后

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件12

采购需求偏离表

项目名称：                                                项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件对应规范 | 是否偏离 （提供说明） | 要求提供的证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |

注意：1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求或未按采购需求提供相应证明材料的）、无偏离（满足采购需求）；

3.此表留空或不填写，则视为完全响应招标文件的要求，自行承担投标风险。

4.建议投标人准备采购需求中要求的证明材料（如证书、检测报告等）条目索引，要求清晰提供的证明材料（如证书、检测报告等），由不清晰或者模糊造成无法判断证明材料是否符合要求的风险由投标人自行承担。

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件13

货物配置清单

项目名称：                                                项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件14

常用材料、零配件及备品备件报价清单

项目名称：                                            项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商根据实际情况填写

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件15

承诺书

文成县卫生健康局：

我单位就                   （项目编号：           ）项目承诺如下：

若不能落实到位，我方无条件接受采购人的任何处理决定，我单位对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

附件16

投标产品技术支持材料

说明：

1.投标人提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答；

2.技术支持资料应是制造商公开发布的印刷资料（彩页、Datasheet）或由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；

3.不符合上述要求的资料，可被视为是无效的技术支持资料；

4.如上述资料之间存在不一致的，以有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告为准；

5.若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评审小组可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

6.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的产品和服务。

7.投标人不得提供虚假材料（包括伪造、变造证书、合同等）谋取中标、成交。投标人投标（响应）产品规格型号与官网公布的产品规格型号一致，但技术参数不一致的，应当在投标（响应）文件中阐述技术参数不一致的原因，以及通过何种技术路线来实现投标（响应）产品技术参数。

附件17

政府采购活动现场确认声明书

浙江乐诚工程咨询有限公司：

本人经由（单位）           法人代表（负责人）         （姓名）合法授权参加                 项目（项目编号：             ）标项       政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现               供应商之间存在或可能存在上述第二条第       项利害关系。

供应商授权代表签名：

2023年  月   日

备注：投标人在投标文件解密后，通过电子邮件形式，向邮箱地址（2812799762@qq.com）发送《政府采购活动现场确认声明书》（上表）。

附件18

质保期外年维保报价

项目名称：                                            项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质保期外1年维保服务 |  |  |

注：供应商根据实际情况填写

投标人全称(电子签章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：    年  月  日

- 采购需求

一.商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）

| 履约保证金 | ▲1.合同签订后5个工作日内，中标人向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收合格后，于7个工作日内退还（不计息）； 2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| --- | --- |
| 支付方式 | ▲1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，且中标人已向采购人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，采购人向中标人支付合同总价40%的预付款，采购人在项目验收合格后向中标人支付合同尾款。 注：在合同签订时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计（预付款保函同步调整）。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户。 |
| 质保期 | ▲微生物质谱检测系统自验收之日起质保期3年，其他产品自验收之日起质保期2年。 |
| 交付时间 | 自合同签订之日起60日内交付使用。 |
| 交付地点 | 文成县卫生健康局指定地点。 |
| 服务标准、期限、效率 | 1.在质保期内，所有服务及配件全部免费。投标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.质保期内出现无法排除的故障，投标人需无条件更换同型号产品。 3.质保期满后，投标人继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应。维修过程中所需零配件投标人在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。 4..因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。 5.提供7×24小时技术支持，对采购人的需求应当积极响应，如在使用过程中发生质量问题，投标人维修响应时间：4小时以内；电话技术支持时间：8小时以内；若需上门维修，则在36小时内到达现场并进行维修；以保证系统的正常运行。 6.所投为进口产品的投标人在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。 7.投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备及仓库地址及联系电话，固定维修点地址及联系电话，远程维修中心地址及联系电话，售后服务机构技术服务人员情况等。 |
| 验收标准 | 1.合同履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6号)相关规定。 2.验收依据： 2.1合同、招标文件、投标文件； 2.2中标人投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 3.中标人应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商共同验收，若发现任何损坏及质量问题，中标人负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由中标人承担。 4.验收合格的条件： 4.1所供货物符合合同的要求； 4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可； 4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4.4所供货物已通过使用单位组织的验收； 4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 5.以上验收费用产生的费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.投标人应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。 2.安装调试： 2.1安装地点：采购人指定地点； 2.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于投标人的原因不能完成安装和调试，投标人应承担由此给采购人造成的损失； 2.3如投标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但投标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任； 2.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位； 2.5投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 2.6投标人提供仪器的现场安装调试并达到投标文件指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。 3.培训： 3.1 对采购人或使用单位的操作人员提供至少4人的免费培训服务，直至能独立操作使用为止。 3.2 提供完整详细的实施、培训和运维计划方案，并得到采购人的批准。实施过程严格按照批准后的计划进行，如有变更需再次得到采购人的批准。 4.投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容； 5.供货时提供有关的全套技术文件。 6.投标人应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 7.投标人在安装调试中造成的人员伤亡及财产损失，由投标人自行承担。 |

- 二．技术要求

- （一）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱三重四极杆质谱联用仪 | 1套 | 是 |  |
| 2 | 超纯水机 | 1套 | 是 |  |
| 3 | 旋转蒸发仪 | 1台 | 是 |  |
| 4 | 大肠菌群检测系统 | 1套 | 是 |  |
| 5 | 烘箱 | 1台 | 是 |  |
| 6 | 均质器 | 1套 | 是 |  |
| 7 | 超低温冰箱 | 1台 | 否 |  |
| 8 | 微生物质谱检测系统 | 1台 | 否 |  |
| 9 | 全自动洗瓶机 | 2台 | 否 |  |
| 10 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 1台 | 否 |  |
| 11 | 显微镜 | 1台 | 否 |  |
| 12 | 振荡器 | 1台 | 否 |  |
| 13 | 电子天平 | 4台 | 否 |  |
| 14 | 低速离心机 | 1台 | 否 |  |
| 15 | 高速离心机 | 1台 | 否 |  |
| 核心产品：气相色谱三重四极杆质谱联用仪。 |  |  |  |  |
| - 说明：▲中标后中标人7个工作日内提供气相色谱三重四极杆质谱联用仪和微生物质谱检测系统原厂商授权证明，不提供按无效投标处理。 |  |  |  |  |

- （二）货物技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱三重四极杆质谱联用仪 | 一、具体用途：能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。能够满足食品中痕量和超痕量农药残留、非法添加等样品的筛查和定量分析，环境样品中污染物的分析，水质、大气、土壤中有机物分析等，并符合国际、国内相关标准和法规的要求。 二、技术规格和性能要求 1、工作条件 1.1电源：220V，50Hz 1.2温度：操作环境20˚C-35˚C - 湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80% 1.4仪器具备绿色实验室标识，实现实验室效率、生产力和可持续性的相互联系，助力实验室可持续发展目标，以应对碳中和的节能化实验室变化要求。 2、性能指标 2.1气相色谱仪 2.1.1柱箱 2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C-450˚C，19梯度/20平台程序升温 2.1.1.2升温速率：最大升温速度120˚C/min，以0.01˚C/min增加。 2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒。 2.1.1.4控温准确性：0.01℃ ★2.1.1.5气相主机具有彩色电容触摸屏操作界面，有三种用户操作界面，即软件、彩色触摸屏和浏览器界面，用户无论在实验室还是远程均可自在操作和监控仪器的状态。仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器，可以大幅减少油气和机械杂质对于系统的干扰，减少仪器停机时间.气质联用中，不仅可以从软件上监控质谱状态，GC彩色触摸屏上也可以显示质谱参数。例如分子涡轮泵转速，离子源温度和真空状态等关键参数，便于用户及时了解仪器运行状态(投标时商务技术文件中提供官方彩页或截图作为证明，否则视为负偏离。 2.1.1.6气相主机操作系统包含四种以上不同操作语言，适合不同客户需求。 2.1.1.7软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，避免误操作。 ★2.1.1.8具有保留时间锁定功能，该功能需具有使待测物保留时间完全一致的保留时间锁定效果（投标时商务和技术文件中提供软件截图证明材料，否则视为负偏离）。 ★2.1.1.9具有柱中和柱后反吹功能，增加色谱柱寿命，降低仪器维护频率，且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行，反吹功能需按应用方法现场验收。（投标时商务和技术文件中提供软件中柱前、柱中和柱后反吹条件优化和设定窗口的截屏证明文件和反吹功能在中药农残分析项目中的应用文章，否则视为负偏离） 2.1.2流路控制系统 2.1.2.1最大压力设定范围：0-148 psi 2.1.2.2压力设定精度：0.001 psi 2.1.2.3流量设定范围：0-1250mL/min 2.2质谱部分 2.2.1质量数范围：10-1080 m/z 2.2.2仪器检测限指标及灵敏度： IDL(MRM)：≤4.0fg，10fg OFN连续8次进样，峰面积RSD≤15%。 2.2.3具有氢气惰性化离子源（非标配） 氢气做载气，IDL(MRM)：≤8.0fg，10fg OFN连续8次进样，99%置信区间。 2.2.4分辨率：0.4-4amu分辨可调。 2.2.5碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0-5.0ml/min可调。 2.2.6扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms 2.2.7无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-280uA 2.2.8最大离子化能量：280eV 2.2.9离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C。 ★2.2.10四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达190˚C(非预四极杆加热)（投标时商务和技术文件中提供四极杆控温软件截图，否则视为负偏离） 2.2.11气质接口温度：独立控温，最高温度可到380˚C 2.2.12扫描功能：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM） ★2.2.13质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能（提投标时商务和技术文件中提供软件截图证明，否则视为负偏离）。 ★2.2.14二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库，每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少8个MRM离子对数据。同时还包含8种不同基质(至少包含多水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶和洋葱8种基质)中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发。（投标时商务和技术文件中提供随附数据库所包含的超过1100个化合物的证明，及这些化合物总计超过5000对离子对的证明，8种不同基质中800对MRM离子对信息。否则视为负偏离） ★2.2.15可以满足针对GB2763全流程解决方案，可以实现气质质结合液质质一天筛查农药种类超过400种。（投标时商务和技术文件中提供官方发表所投型号产品彩页文章，否则视为负偏离。） 2.3数据处理系统 2.3.1软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件 2.3.2通用谱库：NIST17谱库和化学结构式库(不少于24万张) ★2.3.3目标物解卷积：集成的解卷积和谱图匹配用于定量定性分析复杂基质中的低浓度目标物（投标时商务和技术文件中提供官方参数表证明及其正式出版号，否则视为负偏离。）。 2.4.多功能三合一进样器 2.4.1.液体进样模块 2.4.1.1.位数：≥160位2ml样品瓶，最大可升级至640位 2.4.1.2.进样体积：1.2μL到10,000μL 2.4.2.顶空进样模块 2.4.2.1.顶空样品处理量：≥40位10/20ml样品瓶 2.4.2.2.注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计 2.4.2.3.配2.5ml注射器，注射体积250－2500µl 2.4.2.4.顶空注射器加热温度：40-150℃； 2.4.2.5.具有6位加热搅拌器：40-200℃，1℃温度增量 2.4.2.6.可以采用2mL，10mL and 20mL顶空瓶 ★2.4.3.固相微萃取模块 2.4.3.1.样品处理量：≥40位10/20ml样品瓶； 2.4.3.2.液体、顶空SPME两种萃取模式； 2.4.3.3.具有6位加热搅拌器：40-200℃，1℃温度增量； 2.4.3.4.带自动干吹（Dry purge）功能，去除萃取头表面附着的水分。 三、配置要求 1、三重四极杆质谱仪主机(含EI离子源，分子涡轮泵，前级机械泵)，1套； 2、反吹系统套装，1套； 3、安装工具包，1套； 4、气相色谱主机，1套； 5、惰性分流不分流进样口(含电子流量控制)，2套； 6、多功能进样系统（含液体、顶空、固相微萃取模块），1套。 |
| 2 | 超纯水机 | - 一、主要用途： - 1、玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制； - 2、微生物培养基配制，水栽法用水； - 3、毒理学研究，细胞培养及分子生物学实验； - 4、精密分析仪器用水(HPLC、IC、AA、TOC、ICP、MS等)。 - 二、技术规格 - 1、系统是以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超纯）水的一体化系统。 - 2、纯水产水指标：系统反渗透膜截留率达97-99%，并可在线监测和显示反渗透膜的截留率。 - 3、产水流速：≥8L/h - 4、超纯水产水指标：电阻率：18.2MΩ·cm＠25℃ - 5、总有机碳含量(TOC)≤5ppb - 6、颗粒物（直径大于0.22μm）数量：＜1/ml - 7、微生物：＜0.1cfu/ml - 8、热源含量＜0.001Eu/ml - 9、产水流速：最大高达2L/min，四种流速0.5至2L/min可调 - 10、超纯水部分具有185&254nm双波长紫外灯，用于降低产水TOC。系统内置在线TOC监测模块，每隔24小时自动进行TOC曲线检准，保证在线监测超纯水产水TOC的精确性；主机液晶屏上可实时显示TOC数值，显示范围1～999ppb。 - 11、系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃，采用同轴电极设计。 - 12、采用主机外置超滤技术，避免采用内置超滤技术而需要定期专业技术人员清洗超滤柱产生额外维护费用。 - 13、系统自带活动支臂取水枪，方便实验室所有规格容器取水，取水过程中无需用手固定容器；取水高度上下可调，取水角度360°可调，并具有定量自动取水功能。 - 14、系统配备PE型材吹塑制备的水箱，水箱具有液位显示控制模块，空气进出口有除菌、CO2及挥发性有机物的过滤器。 - 15、主机自带液晶显示屏，具有含中文在内的多国语言操作界面，并显示实时出水水质等关键信息。 - 16、系统自动记录一整年水质资料。制造商需具备提供超纯水系统校验和校准服务的能力，可对内置电阻率仪进行校验和校准以满足ISO17025及CNAS合格评审的要求，结果可溯源至中国计量院。 - 17、具有极大应用拓展性，在无需改变制水主机情况下可以选择配置多达6种终端精制器，分别用于常规理化精密实验、分子生物学实验、免疫及生化分析仪、内分泌干扰物研究实验、超痕量理化分析实验、去挥发性有机物实验。 - 三、基本配置： - 1、超纯水主机系统 1 套 - 2、系统内置带芯片的纯化柱 1 根 - 3、系统内置带芯片的精制柱 1 根 - 4、60 L水箱 1 个 - 5、水箱空气过滤器 1 个 - 6、清洗药片 1 盒 - 7、0.22um终端过滤器 1 个 - 8、操作手册/说明书 1 套 - 9、自来水预处理系统 1套 - 10、棉芯 20根 |
| 3 | 旋转蒸发仪 | 一、旋转蒸发仪技术参数 1.转速：10–280rpm(无级变速调节) 2.冷凝面积：1700cm2。 3.蒸发瓶：50-5000ml，各种不同规格可选 4.升降高度：≥200mm；高度锁定：0-170mm。 ★5.升降速度控制：迅速移动到距离设定高度的2cm时，速度减慢，防止磕碰或误操作。 6.水浴锅体积：5L 7.控温范围：室温–220°C 8.控温精度：±1°C 9.水浴锅位置监测功能：防止水浴锅未放到位，出现磕碎的风险。 10.支持一键锁定，一键解锁。 11.冷凝器：7种可选，S型冷凝器可实现索式提取，大尺寸的冷凝器开口：适于意外喷溅后的清洗。 12.蒸汽导管设计：无回流现象，适合残留分析。 13.提供进料阀：适合于不能有真空脂存在的应用。 14.可配置泡沫检测器：可以使极易产生泡沫的溶剂实现无人看守的自动蒸馏。 15.可选配液位监测器：当接收瓶溶剂需要清空时，发送通知。 16.冷凝器冷凝水回收功能：贴心设计的冷凝器外部冷凝水回收功能，节约水资源，防止桌面积水。 17.防地震安全锁：即使地震级震动，也无需担心仪器跌落或损坏。 18.面板显示升降行程，行程范围：0-220mm。 19.云平台：旋转蒸发仪可连接网路，通过云平台实时为旋转蒸发仪推送蒸发运行通知。 20.防护等级：IP21 21.标准：CE/CSA 二、真空隔膜泵技术参数 1.抽气能力：1.8m3/h 2.极限真空度：5mbar 3.噪音等级：32–57dBA 4.大尺寸透明窗口设计：可以随时观察隔膜表面污染和溶剂累积情况 5.ECO模式：在没有真空控制器或真空模块的条件下，真空泵连续工作1小时后会将泵速降低到80%（95W），2小时后可降低到50%（60W）从而降低能源消耗，减少噪音污染，并延长仪器的使用寿命。 6.有效的安全保护功能：只有在机壳关闭时，泵才能够运转。 7.具有一个带复位的电气保护装置和一个内置的计时装置。 8.变频变速控制功能：在达到设定的真空度时，整个真空泵可以完全静止，将真空度维持在精确的一点；极大底减低了能耗、避免爆沸、延长使用寿命。 9.内置空气干燥阀：可以自动干燥PTFE隔膜，防止溶剂沉积；延长使用寿命。 10.无噪音运行：通过速度控制，泵平稳运行，保持设定的真空，使得噪音极低(32dB)。 11.可提供液位传感器，提醒操作员清空接受瓶。 三、真空控制器技术参数 1.显示屏尺寸：≥4.0英寸 2.测量范围：1400-0mbar(hPa)，1050~1Torr 3.控制范围：1100~1mbar(hPa)，825~1Torr 4.压力控制精度：±2mbar 5.动态蒸馏：从溶剂库中选择溶剂后可直接启动蒸馏过程，即使冷却机和浴锅尚未达到各自的设定温度，真空度可实现动态调节开启蒸馏过程。 6.收藏夹：首选的溶剂、气密性试验及其他功能均可另存到收藏夹中，以便快速访问。 ★7.集成控制：自动控制旋转蒸发仪的启停、升降，冷却循环水机的启停、温度，真空泵的启停、压力。 8.干燥模式：干燥模式在设定的时限内以用户自定义的时间间隔交替改变旋转方向，以增强固体干燥效果。 9.支持十一国语言，内置43种常用溶剂数据库，自动测定蒸馏条件。用户可以自己扩展溶剂数据库。 10.ECO模式：如果系统在预定时间后不运行，即关闭水浴锅和冷却水机，更加节能。 11.图形显示：可以显示外围设备及配件的图标，显示冷却循环水温度，检查泵、冷却器、真空阀和泡沫传感器是否连接到系统。 12.远程监控（App）：适用于iOS、Android和Windows操作系统，应用程序提供所有工艺参数的推送通知和实时视图。 13.支持自动蒸馏：选配AutoDest传感器根据冷却液的入口和出口温度自动调整真空。该算法可实现无人值守的自动蒸馏。 14.选配精确的泡沫检测器：对于容易形成泡沫的样品，泡沫传感器会自动瞬时向系统充气，实现无人看守的自动蒸馏。 四、配置： 1、电动升降旋转蒸发仪主机1台 2、V型玻璃冷凝器1个 3、1L蒸发瓶1个 4、1L接收瓶1个 5、5L浴锅1个 6、冷凝水回收组件1个 7、蒸发瓶橡胶瓶架1个 8、隔膜真空泵1台 9、消音器1个 10、缓冲瓶1个 11、真空控制器1台 12.管路接头一套 13.配套冷却水机1台 14.操作说明书1份 |
| 4 | 大肠菌群检测系统 | 1、符合《生活饮用水标准检验方法》使用MMO-MUG培养基，DST固定底物酶底物法及HJ1001-2018环境标准。 2、预热2分钟左右，适合野外作业。 3、提供MMO-MUG培养基、≥50孔定量盘、≥95孔定量盘及120ML无菌取样瓶。 4、设备智能化的程序，全自动显示错误提示代码，便于采购人自行维护和检测。 5、自带休眠模式，一键唤醒功能；节约50%能耗，提高工作效率。 6、易拆卸的加热下辊轴及蓄水槽，便于日常清洁和维护，延长机器寿命。 7、配置： 7.1 升级版程控定量封口机1台； 7.2 220伏6瓦特紫外灯1台； 7.3 紫外灯箱1台； 7.4 97孔标准阳性比色盘1包。 |
| 5 | 烘箱 | 1、采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置 2、内外不锈钢 3、内腔体积：≥256L 4、最大搁板数：9块 5、设置温度范围：20～300℃ 6、工作温度范围：环境温度+10℃～300℃ 7、加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的四面直接加热。 8、加热功率：3400W ★9、1个四线制ClassA级PT100温度传感器 10、风扇速率0-100%可调，步长10% 11、设置1分钟到99天23小时的倒计时功能 12、控制面板内置4GB SD存储卡，可存储至少10年的数据 13、以太网接口，可实现数据的在线监控 14、双重过温保护：可调的电子过温保护与符合DIN 12880的TB温度限制器 ★15、控制面板自带三点温度校准功能 16、配置 16.1 通用烘箱主机1台 16.2 电源线1根 16.3 不锈钢搁板2块 16.4 操作说明书1份 16.5 温度校准证书1份 |
| 6 | 均质器 | 1、要求均质时间周期短、噪音小，坚固耐用，无须进行烦琐的清洁维护工作。 2、工作原理：将装有固体、半固体、糊状或粉末等性状的原始物质和稀释液的无菌均质袋（聚乙烯或其他材质）放入均质器中，仪器会将之完全密封。均质器作用于均质袋侧面，两块拍击板交替挤压样本，原始物质中的细菌逐渐分散在稀释液中并混匀，建立一种微生物学意义上的平衡，最终获得代表原始物质细菌含量的液体样本。 3、均质的时间可由操作者在定时器上设置，或使用活动门式开关来中断均质过程。 4、门挡板需采用强化玻璃全透明设计，便于监控均质过程。 5、电动旋转马达；双重防护 6、马达转速：≥1500rpm 7、拍击速度：≥500次/分 8、拍击距离：专业设计的智能缓冲系统，采用高品质弹簧，无需人工硬性调整。减少样本碎屑的产生，提升均质效果；防止大颗粒坚硬样本损坏马达或刺破均质袋造成泄漏。 9、仪器底部全镂空设计，前门档可270°开启，万一漏液时方便清洁。 - 定时设置：15-90秒（连续可调）或持续拍击. - 开关：活动门式 12、可选配专用漏液托盘，使用更放心。 13、可选配不锈钢均质袋托盘支架，无需使用均质袋封口夹。 14、电源：220-240V，50Hz 15、终身维护 |
| 7 | 超低温冰箱 | ★1、温度范围：零下50℃~-86℃（每档1℃，环境温度10℃~30℃）宽气候带设计，适合10~30℃环境使用。 2、有效容积：≥330L。 3、额定输入功率：1200VA(220V，50Hz) 4、外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂 5、内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂 6、内门2扇(均附带锁扣)，外门1扇(附带锁扣，可配挂锁)。 7、立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。 8、检测孔：3个，17mm（背部，左下角，右下角） 9、压缩机：全封闭型，（高温级输出功率450W），（低温级输出功率750W)。 10、制冷剂 R404A(环保型）/R508(环保型）。 11、安全装置：高/低温报警，环温超标报警，断电报警，远程报警接点，传感器异常自我诊断报警，压缩机有保护功能。 12、有医疗器械注册证 13、冷却方式：直冷式 14、全封闭型压缩机，匹配复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全。 15、温控方式：电脑板温控 16、温度显示：数字式 17、脚轮和止动底角：有 18、检测孔1个、记录仪监测孔1个 19、开机延迟保护：有 20、配置：超低温冰箱主机1台，钥匙1套，白钢搁架3层，除霜铲1个 |
| 8 | 微生物质谱检测系统 | ## 一、设备主要用途及基本要求 1.所投标微生物质谱检测系统为桌面台式机，应用范围应包括对细菌、真菌的鉴定。 2.可检测不同种类的化合物，包括蛋白质、核酸、脂质等样本。 ## 二、技术参数要求 1.质谱仪硬件性能规格要求 ★1.1采用直线形飞行管，飞行管带有智能温度补偿功能，飞行管≥1米。 1.2激光器：采用氮气激光器，波长需为337nm，频率在1-60Hz且可调，发射次数不低于4*108次；（提供仪器内部照片及产品规格书并盖章）。 ★1.3负离子检测功能：配备负离子检测模块，可进行脂质分析。 ▲1.4真空系统：前级泵应为整机内置无油隔膜泵，高真空泵应为分子涡轮泵，分子涡轮泵抽速不低于300L/S。 1.5质谱仪从样品靶板放入质谱仪后到真空抽到3×10-6mbar以下所需时间＜50s。 2.软件系统 2.1具备数据采集和数据处理软件，微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件，谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成，无需切换软件。 2.2操作界面：全中文界面，鉴定结果微生物名称中文和拉丁文同时给出，在线自动校准功能。 ★2.3鉴定结果：标配检索鉴定软件给出质谱鉴定结果的同时还可给出国家级出版社提供的的微生物形态学（平板菌落图及染色图）形态图以辅助鉴定结果。 2.4聚类分析软件功能：聚类分析软件具备主成分分析功能和模拟凝胶图功能，具备PCoA、T-SNE分析功能，可用于微生物溯源分析、菌种分型以及蛋白表达差异分析等。 ★2.5能通过人工智能算法，对系统进行大样本量训练，构建微生物鉴定区分模型，进行李斯特复合群鉴定。 3.数据库 3.1为保障用户数据安全，必须具备本地微生物菌种数据库，鉴定菌种4000种以上，可随时维护更新。 3.2丝状真菌数据库超过350种。 3.3特色数据库。 ★3.3.1具备20种以上施万菌数据库。 ★3.3.2分枝杆菌数据库≥170种，该分枝杆菌数据库建设工作参与过国家重大专项课题（投标时商务和技术文件中提供课题证明文件，否则视为负偏离）。 4.检测性能 4.1鉴定质量范围：1-500kDa； 4.2质量分辨率（线性模式）：>3600(FWHM)@Angiotensin。 4.3鉴定灵敏度：胰岛素（50fmol/uL)信噪比≥500∶1。 4.4质量准确度：≤100ppm(外校准)质量准确度：≤50ppm（内校准）。 5.相关试剂： 5.1提供微生物质谱基质试剂，为无需配制可直接使用的稳定液体剂型，可室温保存，且取得临床注册证。 5.2为保障分析准确性，具备与质谱仪同一品牌的血培养阳性样本质谱鉴定前处理试剂，且取得临床注册证。 5.3霉菌快速前处理试剂 提供与仪器同一品牌可用于霉菌快速前处理的试剂以及相应方法建库的霉菌数据库，单个样品完整前处理时间小于3分钟，且取得临床注册证。 6.可提供同品牌重复使用不锈钢靶板和一次性硅基靶板，满足不同用户需求。 7.仪器具备糖化血红蛋白检测功能，变异系数CV＜5%。 ## 三、配置清单 1.微生物质谱检测系统主机：1台 2.配备重复样品靶托1块及重复性靶片2块 3.配套离心机1台，移液枪1把，枪头1包，超声清洗仪1台 4.提供仪器配套试剂100人份 四、数据库、软件终身免费升级到最新版本。 |
| 9 | 全自动洗瓶机 | 1、用途：用于实验室玻璃、陶瓷、金属或塑料等材质的器皿、器具、器械的清洗。适用于有机残留物、无机残留物、油脂类残留物和化工类残留物的容量瓶，进样小瓶，广口瓶、三角瓶、量筒、鸡心瓶、比色管、培养皿、试管、移液管等全自动清洗和烘干。 2、器皿内部漂洗水与原纯水差值TOC<50ppb 3、清洗后的颗粒物残留≤0.003mg/L 4、基本技术参数的要求： （1）清洗腔容积：≥202L；功率：4KW/9KW可选 （2）进水要求：满足自来水和纯水两条进水管；电源：220V/380V可选 （3）循环系统流速：0-600L/min，具有流速变频调节功能，内置程序可自行设定循环泵频率； （4）内胆采用316L镜面不锈钢材质压膜工艺，外壳采用304拉丝不锈钢或喷塑工艺；延长使用寿命 （5）至少35个标准程序和100个自定义程序 （6）仪器外形尺寸：（高度×宽度×深度）≤100*93*75cm 5、清洗能力的技术要求 （1）可清洗25ml容量瓶≥260位 （2）单次可清洗进样小瓶≥475位 （3）单次可清洗移液管≥238位 6、主要功能和技术要求 （1）OLED模块彩色显示屏，带延时启动和定时关机功能；中、英、俄文菜单操作界面，多级密码保护；预约和定时清洗功能。 （2）采用不锈钢金属防水实体按键操作，不接受触摸屏设计（防止手湿或戴手套操作不灵敏误操作）；防水等级：IP65；且控制面板上须有程序选择快捷键不少于三个，并至少支持中、英、俄三种语言。 （3）标配内嵌双真空可视窗，隔声阻热，腔体内并有LED灯光控制，可直观清洗过程。 （4）前载开门方式，门板操作台采用整块316L不锈钢一体压膜成型，清洗腔体底部须为斜坡设计，以达到彻底快速排水，不接受不锈钢管焊接拼接的方式，防止钢管拼接达不到密封引起残留水排放不彻底影响清洗结果。 （5）管道式加热系统，高温循环加热，极速升温、节能效果好，可快速达到95℃以上，控温精度可达±1℃。 （6）清洗过程中无法开启舱门，清洗完成后，设备自动开门到指定位置并实现自动降温散温效果，防止高温熏烫伤。 （7）自动感应门系统，感应关门指令后自动关闭舱门，无需手动推送或重力关门方式。 （8）可以任意设置清洗完成后自动开启舱门或手动开启舱门两种开门方式。 （9）背部双出水口自动连接方式，满足上下两层4通道进水清洗的需求，各出水口带有自动闭合结构机械阀装置。 （10）2层四模块篮架组合设计，内置篮架均可自由互换，篮架与篮筐为快插式连接，操作简单便捷。 （11）设备自带篮架识别功能，有效节水、节电、节耗材，提供清洗效率；配有清洗篮架位置监控装置。 （12）设备外接水连接处应配备自动电磁阀，带防泄漏监测阀，仪器遇故障电磁阀自动关闭。 （13）循环系统配备压力监测和防泡沫清洗技术；喷淋系统带转速监测，转速范围可设置，遇障碍报警。 （14）内腔应配备水过滤系统，且过滤系统须带有囊式垃圾收集杯，方便清洁。 （15）干燥系统：双层HEPA过滤网棉，进一步保证烘干过程中的空气纯度，仪器带有HEPA过滤网棉失效报警提示，干燥时间和温度可调，配有烘干进风监控装置。 7、配置 7.1.全自动洗瓶机主机1台 7.2.上层模组篮筐1个 7.3.下层模组篮筐1个 7.4.注射式清洗模块1套 7.5.半筐架1个 7.6.四分之一压盖2个 7.7.纯水恒压系统1套 7.8.碱性清洗剂1桶 7.9.酸性清洗剂1桶 |
| 10 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | - 1、仪器适用完全符合GB11892-89、GB/T 5750.7-2006标准方法的规定，仪器适用于生活饮用水、水源水和地面水的高锰酸盐指数测定，测定范围为0.5~5.0mg/L。还可测定硬度以及食用盐中碘。 2、采用三维机械臂技术，可实现不同位置样品的准确抓取和释放。 3、仪器的消解单元包括12位微沸水浴及水浴补水系统。采用微沸循环水浴消解，自动开合盖设计，有效防止水蒸气外逸，无需额外配置通风系统。 4、具备自动给排水功能，消解过程无需人为干预，仪器运行过程，自动给排水装置持续工作，维持水浴液位。 5、水浴缺液报警及保护，具有水浴防干烧功能，水浴内置液位传感器，低于指定液位，仪器不执行加热操作。 6、温度接近设定温度时小功率加热，温度差相差较大时采用大功率加热，温度波动幅度小，可靠性较强。 ★7、高灵敏度的检测单元，包含不少于2个相互独立的检测通道，可快速准确地判断滴定终点。检测位均配备样品杯探测传感器，防止试剂腐蚀仪器。 8、试剂添加单元包含出口管路和入口管路、5个加液泵、2个高精度滴定泵。出口管路和入口管路采用FEP全化学惰性透明管；其高透明度利于观察管路内部化学试剂输送情况；该材质耐化学性优异，对大多数化学品和溶剂具有化学惰性。 ★9、不少于60位样品盘，用于放置待测样品；设有一个加液位（带搅拌器）。 10、仪器工作过程无需人工干预，自动完成试剂添加、水浴加热、颜色滴定、自动分析并计算结果。 11、工作站自动控制系统对全部工作站功能操作进行控制，软件运行于Windows操作系统，工作界面友好。软件按照功能提供优化操作条件，用户通过选择可实现自动完成全部样品预处理及检测过程。支持不停机状态循环添加样品，可根据需求定制分析报告，测试数据支持Excel格式导出。 12、为防止腐蚀，检测位滴定泵和加液位滴定泵能伸缩内置在仪器内部里，在需要检测和加液时才会伸至样品上方，检测和加液完成后自动缩回仪器内部，起到保护作用。 13、高锰酸盐指数方法，方法原理：酸性及碱性高锰酸钾滴定法，线性范围：0.05-5.0mg/L，样品分析频率：平均3~4min/样，精密度：≤3%（3mg/L葡萄糖质控），准确度：在质控样品规定的范围内。 14、水质总硬度方法，方法原理：乙二胺四乙酸二钠滴定法，最低检测浓度：1mg/L，精密度（RSD）：≤1%（200mg/L标样），准确度：在质控样品规定的范围内，样品检测频率：约20样/小时。 15、盐碘方法 15.1方法原理：直接滴定法（容量法），最低检测浓度：0.5mg/kg，精密度（RSD）：≤1.5%，准确度：误差在±2mg/kg以内，样品检测频率：3min/样 15.2方法原理：氧化还原滴定法，最低检测浓度：0.5mg/kg，精密度（RSD）：≤1.5%，准确度：误差在±2mg/kg以内，样品检测频率：平均6min/样 16、仪器配置要求 16.1.全自动高锰酸盐指数分析仪1台 16.2.工作站软件1套 16.3.样品杯62个 16.4.磁力搅拌子62个 16.5.仪器/软件使用说明书2本 16.6.方法手册 2本 16.7.售后工作记录卡2张 16.8.仪器布1块 |
| 11 | 显微镜 | 1、研究级正置显微镜，可作明场的观察 - 2、光学系统：无限远校正光学系统，物镜齐焦距离必须为45mm - 3、调焦：载物台垂直运动方式距离25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位1微米。 - 4、观察镜筒：三目观察筒。FN≧22mm，屈光度可调。 - 5、照明装置：内装式透射光柯勒照明器，高亮度高色彩还原长寿命LED光源，光量预调开关。 - 6、平场消色差物镜：4X、10X、20X、40X、100X。 - 7、载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 - 8、目镜：10X宽视野目镜，视野数为22。 - 9、物镜转换器：可编码六孔物镜转换器，切换物镜倍数可自动调节光强亮度。 - 10、聚光镜：摇入摇出聚光镜，N.A≧0.9。 |
| 12 | 振振荡器 | 1、电源电压：~220V±22V 50Hz±1Hz 2、额定转速：100r/min±2r/min 3、输入功率：22VA 4、熔断器：0.5A(2个) 5、偏心回转直径：22mm 6、定时设定范围：0~99min59s 7、定时设置批次：≥3(循环式) 8、工作盘面积：≥200mmx160mmx7mm |
| 13 | 电子天平 | 1、前置式水平仪 2、防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 3、五面玻璃防风罩，视野清晰 4、超级双杠杆单体传感器 5、80MHz高速微处理器MC1，测量结果更快 6、SMT技术，线路集成度更高 7、内置RS232C接口，符合GLP标准 8、下部吊钩，满足大体积称量 9、功能： 9.1密度直读 9.2左右除皮键，满足不同使用习惯 9.3四级防震 9.4计算因子 9.5超载保护 9.6全自动故障诊断 9.7动态温度补偿 9.8应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除） - 重复性：≤0.1+mg - 线性：≤0.2+mg - 校准方式：外校 |
| 14 | 低速离心机 | - 1、整机采用全钢机身，不锈钢离心腔，简洁紧凑，噪音低； - 2、嵌入式微处理器控制，可更精确控制转速，时间、温度和相对离心力； - 3、按键式编程设计，实时显示全部运行参数，操作直观简便； - 4、配有门盖保护，超速和先进的电子式不平衡探测系统可以对离心机过程实时监控确保仪器安全运行； - 5、采用优质橡胶门封条，密封性能好； - 6、配有多种转子，满足不同实验要求，一机多用。 |
| 15 | 高速离心机 | - 1、具有瞬时离心功能。 - 2、整机采用全钢结构，不锈钢离心腔。 - 3、多种转子可供选择，匹配不同实验需要，一机多用。 - 4、可储存不少于20种运行程序，并具有不少于15种升降速率可供选择。 - 5、多级减震防护，离心机振动小，确保离心效果达到最佳。 - 6、嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，运行平稳。 - 7、可对离心转速、时间、升降速档位进行设置，并随时查看离心力。 - 8、按键式编程设计，高清液晶显示屏，可实时显示全部运行参数，操作更直观。 - 9、具有多重防护功能和完善的故障报警功能，具有门盖互锁、超速、不平衡保护等报警提醒，安全可靠。 - 10、最高转速：16000r/min |

三．其他

1.除招标文件中所明确的采购需求外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性所明确采购需求的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。

2.带“★”的为重要条款。带“▲且加下划线”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须做出实质性响应，否则视为投标无效。

3.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

4.技术部分中需要提供的证明材料有有效期的必须在有效期内，否则视为未提供。

# 第六部分 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

- 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术部分，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

## 二.评标组织

评标工作由采购人依法组建的评审小组负责，评标全过程由有关部门指导监督。

## 三.评标程序

采购人或者采购代理机构对各投标人的投标资格进行审查；然后评审小组对合格投标人进行符合性审查，对审查通过的商务和技术文件进行评审；商务和技术文件评审结束之后对报价文件评审，综合评审结果，提交评审报告。

## 四.评标办法

本评标办法采用百分制综合评分法，商务和技术70分（商务和技术权值70%），报价30分（价格权值30%）。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标人，将被推荐为中标候选人。

评分细则

1.商务和技术分的评定

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评审小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评审小组成员对各投标人的各项评分内容评分的合计算术平均值为各投标人商务和技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政策功能 | 投标产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，最高得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）。 | 1 | 客观分 |
| 2 | 技术响应程度 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 标注“★”条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分，未标注“★”条款低于技术要求（负偏离）的每项扣1分； 负偏离扣分超过45分（含本数）的，视为采购人不能接受的附加条件，投标无效。 | 45 | 客观分 |
| 3 | 产品的质量水平 | 根据投标产品设备配套的合理性打分：合理性强的得2分，合理性较强得1.5分，合理性一般的得1分，合理性不强的得0.5分，没有得0分。 | 2 | 主观分 |
|  |  | 根据投标产品技术指标先进性打分：先进性强的得3分，先进性较强得2分，先进性一般的得1分，先进性不强的得0.5分，没有得0分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 根据投标产品功能的实现性打分：实现性强的得3分，实现性较强得2分，实现性一般的得1分，实现性不强的得0.5分，没有得0分。 | 3 | 主观分 |
|  |  | 根据投标产品设备的总体质量性能打分：总体质量性能强的得3分，总体质量性能较强得2分，总体质量性能一般的得1分，总体质量性能不强的得0.5分，没有得0分。 | 3 | 主观分 |
| 4 | 成本 | 运行成本（包括维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格等）：对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格，维修服务费等进行打分。 报价合理维修成本低得2分；报价和维修成本较合理得1.5分，报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分。 | 2 | 主观分 |
| 5 | 售后服务 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括质保期内和质保期外），包括但不限于质保期承诺、服务响应时间、故障解决方案，响应时间短，售后服务机构备品备件储备情况打分：方案合理得4分，响应时间一般，方案较合理得3分，响应时间长，方案一般得2分，响应时间长，方案差得1分，无方案得0分。 | 4 | 主观分 |
| 6 | 安装调试方案 | 包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等：方案考虑充分措施有效得2分，方案考虑较充分措施较有效得1.5分，方案措施一般得1分，方案内容措施简单得0.5分，无方案得0分。 | 2 | 主观分 |
| 7 | 培训服务 | 包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等，方案考虑充分安排有效得2分，方案合理安排较充分有效的得1.5分，方案内容安排一般得1分，方案内容简单，安排不充分的得0.5分，无方案得0分。 | 2 | 主观分 |
| 8 | 优惠条件 | 根据投标人针对本项目提供的优惠条件的实用性打分：实用性强的得3分，实用性较强得2分，实用性一般的得1分，实用性不强的得0.5分，没有得0分。 | 3 | 主观分 |

2.报价评分（30分）：

2.1资格及符合性审查通过的有效投标人进入商务报价评分。

报价评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

报价分=（评标基准价/评审价格）×30。

注：以上四舍五入后保留小数2位

投标如缺少须提供的一种功能或配置或服务，该价格将在其投标价的基础上加上其他投标人相应分项价格的最高价。如若中标，该缺漏项费用将由中标人自行承担，投标报价不做调整。

2.2投标人的综合评分为“商务和技术分”和“报价分”的总计。